## 6月
海南计量检测数据管理平台运行记录
月份 | 日期 | 事件记录 | 异常情况 | 原因分析 | 解决方案 | 是否已解决 | 备注
6月 | 27 | 平台：正式库清空数据正式运行，并后台录入7024块载波式电能表及明细，生成入库任务。修改接口地址，调通和仓储,检定线,营销系统的接口 | 营销系统无法生成检定工作单 | 因网络尚未打通导致未能发送检定工作单 | 计量平台通过webservice调用接口函数手动下发和营销系统单号一样的检定工作单，确保检定任务的进行，并且网络故障问题也在解决当中 | 是
仓储：修改后台数据以配合平台和检定线转正式库运行
检定：清空之前的测试数据，将线体转到正式库上，并调通与计量平台的接口
营销：与计量平台的接口打通并能进行任务下发
| 28 | 平台：收到营销的检定任务，任务编号为：07000010000001706811；平台将任务下发给二班组“吴清耀”； | 获取检定工作单失败 | 营销系统通过root权限修改计量平台数据库表字段导致 | 将所有被修改过的表进行重新创建，恢复到原表结构 | 是
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行；
|  | 检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001706811；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储； | 检定线获取不到检定工作单 | 计量平台数据库中存储过程报错，输入字串格式不对 | 将字串按照指定的规则进行输入后问题解决 | 是
营销：下发了一个检定任务，任务编号为：07000010000001706811；到货批次号为：07201606240057；设备为单相载波电子式电能表；数量为240块，检定类型为“到货验收”
| 29 | 平台：收到营销的检定任务，任务编号为：07000010000001719830；平台将任务下发给二班组“吴清耀”；将任务编号为：07000010000001706811的检定任务检定结果上传给营销系统 | 上传检定结论及结果给营销系统失败 | 网络中断导致 | 网络在进行维修后恢复正常 | 是
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行；
检定：接收到平台下发的检定任务：编号为：07000010000001719830；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储；
|  | 营销：下发了一个检定任务，任务编号为：07000010000001719830；到货批次号为：07201606240057；设备为单相载波电子式电能表；数量为3600块，检定类型为“到货验收”，营销系统接收任务单号为：07000010000001706811的设备检定结果； | 营销系统接收计量平台的检定结果及结论失败 | 网路中断导致 | 网络在进行维修后恢复正常 | 是
| 30 | 平台：用户“吴清耀”申请了一个配送出库任务，任务号为：2016063010007670，任务数量为360块，设备为单相载波电子式电能表。
仓储：正常接收到任务并执行，正常发送完成出库通知及储位变更明细传到平台，平台接收成功。
检定：配送出库任务不涉及到检定线
营销：配送出库任务不涉及到营销系统
7月 | 1 | 平台：收到营销的检定任务，任务编号为：07000010000001732506；平台将任务下发给二班组“吴清耀”；
|  | 仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行； | 仓储设备无法出库，报“设备锁表” | 仓储系统在堆垛机运行过程中进行急停导致设备锁表 | 计量平台对指定锁表的任务单号通过接口进行解锁，同时仓储系统将中间件及硬件中指定的任务单号进行清空后重新执行出库任务 | 是
检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001732506；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储；
营销：下发了一个检定任务，任务编号为：07000010000001732506；到货批次号为：07201606240057；设备为单相载波电子式电能表；数量为3184块，检定类型为“到货验收”
| 2 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 3 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 4 | 平台：平台收到营销指令，登记到货设备详细信息并发送入库任务到仓储系统，任务号：2016070410007683，数量为：20338
仓储：设备到货，类型为：单相载波电子式电能表，数量为20338块，仓储成功接收到入库任务：任务号：2016070410007683；并成功执行入库任务。
检定：
营销：发送入库指令并指定入库批次号为：2016070410007683；
| 5 | 平台：收到营销的检定任务，任务编号为：07000010000001753613；平台将任务下发给二班组“吴清耀”；
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行；
检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001753613；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储；
营销：下发了一个检定任务，任务编号为：07000010000001753613；到货批次号为：07201607050093；设备为单相载波电子式电能表；数量为360块，检定类型为“到货验收”
| 6 | 平台：用户“吴清耀”申请了一个配送出库任务，任务号为：2016070610007808，任务数量为356块，设备为单相载波电子式电能表。将检定结果上传给营销系统
仓储：正常接收到任务并执行，正常发送完成出库通知及储位变更明细传到平台，平台接收成功。
检定：对任务单号为：07000010000001753613的设备进行检定
|  | 营销：接收到检定任务单号为：07000010000001753613的检定结果及结论 | 营销系统接收到的结论里缺少部分数据 | 部分字段名字未进行转换导致营销系统接收不到数据 | 将未转换成营销系统所需要的字段进行转换后问题解决 | 是
| 7 | 平台：收到营销的检定任务，任务编号为：07000010000001770203；平台将任务下发给二班组“吴清耀”；
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行；
检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001770203；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储；
营销：下发了一个检定任务，任务编号为：07000010000001770203；到货批次号为：07201607050093；设备为单相载波电子式电能表；数量为7200块，检定类型为“到货验收”
| 8 | 平台：用户“吴清耀”申请了一个配送出库任务，任务号为：2016070810007830，任务数量为30块，设备为单相载波电子式电能表。
仓储：正常接收到任务并执行，正常发送完成出库通知及储位变更明细传到平台，平台接收成功。
检定：对任务编号为：07000010000001770203的设备进行检定
营销：接收到检定任务单号为：07000010000001719830的检定结果及结论
| 9 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 10 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 11 | 平台：接收检定任务，任务编号为：07000010000001786663；到货批次号为：07201607050093；设备为单相载波电子式电能表；数量为12778块，检定类型为“到货验收” | 检定设备回库无法接收到回库明细，连接不上仓储系统指定端口 | 仓储系统在进行设备调试，修改指定端口号 | 将端口号改为正式线的端口号后恢复正常 | 是
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行；
|  | 检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001786663；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储； | 检定设备回库过程无法执行，连接不上仓储系统指定端口 | 仓储系统在进行设备调试，修改指定端口号 | 将端口号改为正式线的端口号后恢复正常 | 是
营销：下发了一个检定任务，任务编号为：07000010000001786663；到货批次号为：07201607050093；设备为单相载波电子式电能表；数量为12778块，检定类型为“到货验收”
| 12 | 平台：监控检定线及仓储系统运行是否正常，及实时更新检定汇总结果和数据
仓储：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001786663；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储；
检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001786663；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储；
营销：
| 13 | 平台：监控检定线及仓储系统运行是否正常，及实时更新检定汇总结果和数据
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行，正常接收到回库任务并执行；
检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001786663；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储；
营销：
| 14 | 平台：监控检定线及仓储系统运行是否正常，及实时更新检定汇总结果和数据
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行，正常接收到回库任务并执行；
检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001786663；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储；
营销：
| 15 | 平台：监控检定线及仓储系统运行是否正常，及实时更新检定汇总结果和数据
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行，正常接收到回库任务并执行；
|  | 检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001786663；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储； | 检定线检完的表无法回库 | 仓储系统处理程序 | 仓储系统将系统切回正式库 | 是
营销：
| 16 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 17 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 18 | 平台：监控检定线及仓储系统运行是否正常，及实时更新检定汇总结果和数据
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行，正常接收到回库任务并执行；
|  | 检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001786663；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储； | 检定线检定完成的表回库失败 | 仓储系统在进行设备调试时服务器切换到备用服务器上 | 仓储系统将备用服务器上的服务切回到正式服务器上 | 是
营销：
| 19 | 平台：监控检定线及仓储系统运行是否正常，及实时更新检定汇总结果和数据
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行，正常接收到回库任务并执行；
检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001786663；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储；
营销：
| 20 | 平台：监控检定线及仓储系统运行是否正常，及实时更新检定汇总结果和数据
仓储：仓储正常收到检定出库任务并执行，正常接收到回库任务并执行；
|  | 检定：接收到平台下发的检定任务：编号为07000010000001786663；并开始执行检定任务，发送检定出库任务到仓储； | 检定线从仓储系统获取最后一跺设备失败 | 人为操作失误 | 检定线重新下发正确的出库数量后，设备正常出库到检定线 | 是
营销：
| 21 | 平台：指定到货批次号为07201607200094的新购入库任务，任务数量15752，设备类型为电能表，并将此任务下发给仓储系统进行新购入库；接收营销系统下发的检定任务单号为07000010000001848130的检定任务，数量360 ，检定类型到货验收
仓储：接收任务单号为2016072110008326的设备新购入库任务，并将已入库的设备明细发送到计量平台
检定：检定任务单号：07000010000001786663的检定任务已完成
营销：下发检定任务单号为07000010000001848130的检定任务，数量360 ，检定类型到货验收
| 22 | 平台：将检定任务单号为07000010000001786663的检定任务结果及明细上传给营销系统，并进行通知；将检定任务单号为07000010000001848130的检定任务下发给检定线； | 检定线从仓储系统获取设备失败，并且检定线，平台连接不上仓储系统 | 仓储系统未说明 | 检定线重新下发未成功的任务，仓储系统设备正常出库到检定线上
仓储：接收任务单号为2016072110008326的设备新购入库任务，并将已入库的设备明细发送到计量平台
检定：接收到平台下发的检定任务，编号为07000010000001848130；
|  | 营销：接收计量平台发送的检定任务单号为：07000010000001786663的检定结果及合格率； | 平台发送检定任务通知速度极慢，一般等待30S左右
| 23 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 24 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 25 | 平台：将出库任务单号为：2016072510008365，到货批次号为07201606240057的配送出库任务下发给仓储系统,数量6505 |  | 配送出库任务下发过程中因BUG导致到货批次号没传给仓储系统，但未提示信息 | 第一时间将此BUG进行修复，并将出库错误的表与仓储开发人员和现场人员进行沟通及时处理，将所有出错的设备进行回库操作 | 是
|  | 仓储：接收出库任务单号为：2016072510008365，到货批次号为07201606240057的配送出库任务并进行设备出库，数量6505 | 仓储系统进行设备出库时所出表与指定的设备不符，出错设备 | 仓储系统未获得到货批次号的情况下导致设备出库混乱，出的设备包含以下三个到货批次号:07201606240057,07201607200094,07201607050093 |  | 是
检定：
营销：
| 26 | 平台：将出库任务单号为：2016072510008365，到货批次号为07201606240057的配送出库任务下发给仓储系统,数量6505，已完成。将待办任务里的出库任务单号为：2016072510008365进行发送，置成已办状态。 | 将待办任务里的出库任务单号为：2016072510008365进行发送，置成已办状态失败 | 发送过程中数据处理过程出现异常，原因为数据中混入了昨天另外两个到货批次号的设备，导致数据有冗余 | 通过将出问题的冗余数据进行处理掉之后任务正常下发到已办任务中 | 是
仓储：接收出库任务单号为：2016072510008365，到货批次号为07201606240057的配送出库任务并进行设备出库，数量6505，已完成。
检定：
营销：
| 27 | 平台：下发不合格出库任务单号:2016072610008408,数量70给仓储系统，到货批次号07201606240057。
|  | 仓储：接收不合格出库任务单号:2016072610008408,数量70给仓储系统，到货批次号07201606240057。 | 仓储于本月26号在进行空箱出入库调试时将到货批次号为07201606240057的70块不合格设备进行了出库，但此设备出库任务并非平台下发的任务 | 仓储系统在和平台进行空箱出入库接口调试时到货批次号为07201606240057的70块不合格设备随着空箱出库任务进行了出库 | 平台给仓储系统下发一个不合格出库任务单号:2016072610008408,数量70给仓储系统，从而使仓储系统可以和正常流程那样进行不合格设备出库 | 是
检定：
营销：
| 28 | 平台：将空箱入库任务单号为：2016072710008447，数量：685下发给仓储系统进行空箱入库 | 仓储系统未使用任务单号为2016072710008383进行空箱入库 | 由于目前平台与仓储系统的空箱出入库接口还尚在调试，因此当前批次的空箱入库暂时由仓储系统进行管理
|  | 仓储：将空箱入库任务单号为：2016072710008447的任务进行入库 | 仓储系统使用任务单号为：2016072710008384任务进行空箱入库 |  | 批到货批次号为：07201606240057，任务单号为2016072510008365的设备出库后剩余的空箱由仓储系统使用自己创建的空箱入库任务进行任务 | 是
检定：
营销：
| 29 | 平台：无任务
仓储：
检定：
营销：
| 30 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 31 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
8月 | 1 | 平台：测试人员对计量平台进行压力测试。
仓储：
检定：
营销：
| 2 | 平台：将任务单号为：2016080210008451，到货批次号07201607200094，设备数量353的设备配送出库任务下发给仓储系统。 将任务单号为2016080210008453，到货批次号07201607200094，设备数量为7的不合格设备出库任务单下发给仓储系统。 测试人员对计量平台进行压力测试。
仓储：将配送出库任务单号为2016080210008451的任务进行设备出库。 将任务单号为2016080210008453的不合格设备进行设备出库。
检定：
营销：
| 3 | 平台：接收营销系统下发的任务单号为：2016080310008455的检定任务，到货批次号：07201607200094，数量：720，并将任务单号为2016080310008455的检定任务下发给检定系统。 接收仓储系统上传的储位信息已经检定线上传的设备检定结论。 测试人员对计量平台进行压力测试。
仓储：将检定任务单号为2016080310008455的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：接收计量平台下发的任务单号为：2016080310008455的检定任务，到货批次号：07201607200094，检定数量：720。并将检测完成的设备结论上传到计量平台。
营销：下发任务单号为：2016080310008455的检定任务到计量平台，到货批次号：07201607200094，数量：720。
| 4 | 平台：接收营销系统下发的任务单号为2016080410008443的检定任务，到货批次号：07201607200094，数量：720，并将任务单号为2016080410008443的检定任务下发给检定系统。接收仓储系统上传的储位信息已经检定线上传的设备检定结论。 并将任务单号为2016080310008455的检定结果发送和通知营销系统。 测试人员对计量平台进行压力测试。 | 将检定结果通知营销系统失败 | 营销系统无返回信息
仓储：将检定任务单号为2016080410008443的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
|  | 检定：接收计量平台下发的任务单号为：2016080410008443的检定任务，到货批次号：07201607200094，检定数量：720。并将检测完成的设备结论上传到计量平台。 | 检定线检定完成的设备无法回库到仓储系统中，并且无报错信息，出现问题的箱号有以下5箱：'1310201019001747','1310201019000727','1310201019006277','1310201019002737','1310201019002587' | 1.数据库中信息发生混乱 2.设备运转过程中发生过连接中断(连接不上仓储) 3.这一跺表的信息出现冗余 | 由于接口日志中没有报错信息，并且仓储系统表示没有接收到平台发出的检定入库信号，因此我们计量平台方面只能通过接口调用仓储系统的接口函数，将这一跺表(一跺=五箱)再次通知仓储系统，通知之后，让检定线将出问题的那跺表进行回库，并且成功 | 是
|  | 营销：下发任务单号为：2016080410008443的检定任务到计量平台，到货批次号：07201607200094，数量：720。 接收计量平台上传任务单号为2016080310008455的检定任务结果。 |  |  |  | 否
| 5 | 平台：接收营销系统下发的任务单号为2016080510008488的检定任务，到货批次号：07201607200094，数量：720，并将任务单号为2016080510008488的检定任务下发给检定系统。 接收营销系统下发的任务单号为2016080510008498的检定任务，到货批次号：07201607200094，数量：3600，并将任务单号2016080510008498的检定任务下发给检定线系统。 分别将任务单号为2016072110008329 ，2016080310008455 ，2016080410008443的检定任务结果发送给营销系统。 | 将检定结果通知营销系统失败 | 营销系统无返回信息 |  | 否
仓储：将检定任务单号为2016080510008488的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
|  | 检定：接收计量平台下发的任务单号为：2016080510008488的检定任务，到货批次号：07201607200094，检定数量：720。并将检测完成的设备结论上传到计量平台。 | 检定线检定完成的设备无法回库到仓储系统中，并且无报错信息，出现问题的箱号有以下5箱：'1310201019001747','1310201019000727','1310201019006277','1310201019002737','1310201019002587' | 1.数据库中信息发生混乱 2.设备运转过程中发生过连接中断(连接不上仓储) 3.这一跺表的信息出现冗余 | 由于接口日志中没有报错信息，并且仓储系统表示没有接收到平台发出的检定入库信号，因此我们计量平台方面只能通过接口调用仓储系统的接口函数，将这一跺表(一跺=五箱)再次通知仓储系统，通知之后，让检定线将出问题的那跺表进行回库，并且成功 | 是
|  | 营销：下发任务单号为：2016080510008488的检定任务到计量平台，到货批次号：07201607200094，数量：720。 下发任务单号为：2016080510008498的检定任务到计量平台，到货批次号：07201607200094，数量：3600。 | 将检定结果通知营销系统失败 | 营销系统无返回信息
| 6 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 7 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 8 | 平台：将任务单号为2016072110008329 ，2016080310008455 ，2016080410008443的检定任务结果发送给营销系统。 | 将检定结果通知营销系统失败 | 营销系统无返回信息
仓储：将检定任务单号为2016080510008498的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：将检定任务单号为2016080510008498的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
营销：
| 9 | 平台：接收营销系统下发的任务单号为2016080910008504的检定任务，到货批次号：07201607200094，数量：3600，并将任务单号为2016080910008504的检定任务下发给检定系统。
仓储：将检定任务单号为2016080510008498的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：将检定任务单号为2016080510008498的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
营销：下发任务单号为：2016080510008498的检定任务到计量平台，到货批次号：07201607200094，数量：3600。
| 10 | 平台：将任务号为2016081010008590的配送出库任务下发给仓储系统进行配送出库，到货批次号 为：07201607200094，数量360，所属单位为澄迈局。。 将任务单号为2016072110008329 ，2016080310008455 ，2016080410008443的检定任务结果发送给营销系统。 | 任务号为2016081010008590的配送出库任务下发给仓储系统，仓储系统没有接收到平台下发的配送任务，但平台显示下发成功 | 由于20160809日晚上停电，平台的接口服务相关软件没有全部开启导致 | 将未开启的接口服务开启之后，对仓储系统没有接收到的配送任务重新通过调用接口的方式下发给仓储系统 | 是
仓储：1.接收检定线下发的任务号为2016081010008590的配送出库任务，到货批次号07201607200094，数量360，并将出库后的设备库位上传到计量平台。2.将检定任务单号为2016080510008498和任务单号为2016080910008504的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
|  | 检定：将检定任务单号为2016080910008504的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。并且检定任务单号为2016080510008498的检定任务已经完成。 | 连接不上计量平台 | 计量平台接口服务没开启 | 将计量平台的接口服务开启 | 是
营销：接收任务单号为2016072110008329 ，2016080310008455 ，2016080410008443的检定任务结果
| 11 | 平台：将检定任务单号为2016080510008498，数量3600，到货批次号07201607200094的检定结果上传给营销系统并通知营销系统接收
仓储：将检定任务单号为2016080910008504的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：将检定任务单号为2016080910008504的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
营销：接收任务单号为2016080510008498的检定设备结果及结论
| 12 | 平台：接收营销系统下发的任务单号为2016081210008673的设备检定任务，数量6032，到货批次号07201607200094并将该任务下发给检定线系统。
|  | 仓储：将检定任务单号为2016080910008504的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 | 在进行任务号2016081010008590的配送出库任务，数量360，在出库过程中多出了9块表，这9块表的资产编号为：'07009DZ00000001017056883', '07009DZ00000001017054243', '07009DZ00000001017054236', '07009DZ00000001017056879', '07009DZ00000001017054248', '07009DZ00000001017056880', '07009DZ00000001017056888', '07009DZ00000001017054237', '07009DZ00000001017054242' | 未知 | 未知 | 否
检定：1.将检定任务单号为2016080910008504的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.接收计量平台下发的任务单号为2016081210008673，数量6032，到货批次号为07201607200094。
营销：下发任务单号为：2016081210008673的检定任务到计量平台，到货批次号：07201607200094，数量：6032
| 13 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 14 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 15 | 平台：接收检定线上传的检定任务单号为2016080910008504的设备检定结论
|  | 仓储：将检定任务单号为2016080910008504的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 | 在进行任务号2016081010008590的配送出库任务，数量360，在出库过程中多出了9块表，这9块表的资产编号为：'07009DZ00000001017056883', '07009DZ00000001017054243', '07009DZ00000001017054236', '07009DZ00000001017056879', '07009DZ00000001017054248', '07009DZ00000001017056880', '07009DZ00000001017056888', '07009DZ00000001017054237', '07009DZ00000001017054242' | 具体咨询仓储系统 | 具体咨询仓储系统 | 是
检定：将检定任务单号为2016080910008504的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
营销：
| 16 | 平台：1.接收检定线上传的检定任务单号为2016080910008504的设备检定结论。 2.将任务号为2016081610008613的配送出库任务，数量1080，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局下发给仓储系统。 3.接收检定线上传的检定任务单号为2016081210008673的设备检定结论。
仓储：1.将检定任务单号为2016080910008504的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.将检定任务单号为2016081210008673的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：1.完成任务单号为2016080910008504的检定任务，数量3600，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局 2.开始任务单号为2016081210008673的检定任务，数量6032，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局
营销：
| 17 | 平台：1.接收检定线上传的检定任务单号为2016081210008673的设备检定结论。 2.将任务单号为2016081710008733的配送出库任务下发给仓储系统，数量1080，所属单位：澄迈局 3.将任务单号为2016080910008504的设备检定结论发送给营销系统 | 任务单号为2016080910008504的检定任务已经完成，但发送时发现检定线还有4块表的表结论上传到计量平台，这4块表的条码号为：'07009DZ00000001017059953','07009DZ00000001017066909','07009DZ00000001017069385','07009DZ00000001017069029'
仓储：1.将检定任务单号为2016081210008673的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.将检定任务单号为2016081210008673的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
|  | 检定：将检定任务单号为2016081210008673的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 | 任务单号为2016080910008504的检定任务已经完成，但发送时发现检定线还有4块表的表结论上传到计量平台，这4块表的条码号为：'07009DZ00000001017059953','07009DZ00000001017066909','07009DZ00000001017069385','07009DZ00000001017069029' | 这4块表都是不合格的表，但是在进行检定回库的过程中将最后一跺的表(两箱)进行回库，回库过程中将其分成两次回库，导致上传了两次一样的检定结论 | 检定线和仓储系统进行协商，将检定入库的这四块设备进行出库，再重新将这四块不合格的表从检定线那边入库，从而再进行一次检定入库，并将相应的表的检定结论上传到计量平台中。 | 是
营销：
| 18 | 平台：1.将任务单号为2016080910008504的检定任务结论通知营销系统，数量3600，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局 2.接收检定线上传的任务单号为2016081210008673的检定结论 | 将检定结果通知营销系统失败 | 营销系统无返回信息 |  | 是
仓储：将检定任务单号为2016081210008673的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
|  | 检定：将检定任务单号为2016081210008673的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 | 检定线检定完成的设备无法回库，报错信息为调用组箱组跺接口失败 | 由于检定回库的时候仓储系统的正式服务器还没有启动，导致检定线在进行检定回库的时候仓储系统自动将服务器切换到备用服务器上，这时候计量平台将服务解析到了仓储备用服务器上，因此出现了上述报错 | 计量平台将tomcat服务器重启，使检定线发给计量平台的请求可以正确的解析到仓储系统的正式服务器上 | 是
营销：接收任务单号为2016080910008504的检定设备结果及结论，数量3600，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局
| 19 | 平台：1.将任务单号为2016081910008624的配送出库任务下发给仓储系统，数量1080，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局
|  | 仓储：1.将检定任务单号为2016081210008673的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.接收平台下发的任务单号为2016081910008624的配送出库任务，数量1080，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局 | 仓储系统少出8块表到检定线：07009DZ00000001017058378 07009DZ00000001017058485 07009DZ00000001017058486 07009DZ00000001017058489 07009DZ00000001017062434 07009DZ00000001017068697 07009DZ00000001017068702 07009DZ00000001017067808 | 由于之前这32块表在入库的时候分成了两跺，其中有24块分成一跺，另外8块分成了一朵，而检定线向仓储要表是按跺要的，因此最后8块表是一跺，需要再下一跺才能出到检定线 | 检定线再向仓储申请8块表的检定出库任务，仓储系统将这8块表出到检定线 | 是
检定：将检定任务单号为2016081210008673的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
营销：
| 20 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 21 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 22 | 平台：将任务单号为2016081210008673的检定结果上传并通知营销系统，数量6032，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局
仓储：1.将检定任务单号为2016081210008673的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：任务单号为2016081210008673的检定任务已经完成，数量6032，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局
|  | 营销：接收任务单号为2016081210008673的检定结果，数量6032，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局 | 将检定结果通知营销系统失败 | 营销系统无返回信息
| 23 | 平台：停电
仓储：停电
检定：停电
营销：
| 24 | 平台：1.将任务单号为2016082410008848的新购暂管入库任务下发给仓储系统，数量10000，到货批次号：07201608240016，所属单位：澄迈局 开始条形码：07009DZ00000001017083533 结束条形码:07009DZ00000001017093532 2.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002025643的抽检任务单，数量:360 所属单位：澄迈局 3.将任务单号为2016082410008869的抽检任务下发给检定线，数量360 所属单位：澄迈局
|  | 仓储：1.接收任务单号为2016082410008848的新购暂管入库任务并进行入库，上传设备明细，数量10000，到货批次号：07201608240016，所属单位：澄迈局 2.将任务单号为2016082410008869的抽检任务设备运输到检定台 | 任务单号为2016080910008504的检定任务已经完成，但发送时发现检定线还有4块表的表结论上传到计量平台，这4块表的条码号为：'07009DZ00000001017059953','07009DZ00000001017066909','07009DZ00000001017069385','07009DZ00000001017069029'
检定：接收任务单号为2016082410008869的抽检任务，数量:360 所属单位：澄迈局
营销：
| 25 | 平台：1.将任务单号为2016082410008852的返厂出库任务下发给仓储系统，数量146，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局 2.将任务单号为2016082410008869的首检任务结果通知营销系统，数量360 到货批次号07201608240016 3.将任务单号为2016082510008859的配送出库任务下发给仓储系统，数量10000 到货批次号07201607200094，所属单位：澄迈局 | 给仓储系统下到货批次号为07201607200094的剩余在库配送出库任务时，计量平台显示合格在库数量为10284，仓储系统显示该批次号合格在库数量为10223 | 2016年8月10号在进行任务单号为2016081010008590的配送出库任务时，该批次号中有51块已出库的表明细未更新到计量平台数据库中，导致计量平台以为这51块表还是合格在库，但实际上这51块表已经进行配送出库了，其原因可能由于前一天停电，次日进行配送出库时接口服务器没有启动导致 | 通过查询数据库以及接口日志的记录，查询到2016年8月10日的配送出库号为2016081010008590的任务里，有51块表的表明细未更新到计量平台数据库中，之后使用接口模拟调用计量平台相关接口，使这51块表的新的设备状态更新到数据库中，目前该到货批次号为07201607200094的确切已出库数量为5516，再进行此次问题解决后，计量平台方面与已出库数量完全一致 | 是
|  | 仓储：1.接收平台下发的任务单号为2016082510008859的配送出库任务并执行，数量10000，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局 2.接收平台下发的任务单号为2016082410008852的返厂出库任务并执行，数量146，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局 | 1.任务单号2016082510008859的配送出库任务只出库了9983，有17块表尚未出库 2.到货批次号为07201607200094的剩余合格在库数量为10236块，但仓储系统所显示的剩余合格在数数量为10223 | 具体咨询仓储系统 | 具体咨询仓储系统 | 是
检定：
营销：
| 26 | 平台：1.接收营销系统下发的任务号为2016082610008861的设备检定任务，到货批次号07201608240016，数量2160，所属局澄迈局并将该任务下发给检定线
仓储：将检定任务单号为2016082610008861的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：接收计量平台下发的任务单号为2016082410008869的设备检定任务，数量:2160 所属单位：澄迈局
营销：
| 27 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 28 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 29 | 平台：1.接收营销系统下发的任务号为07000010000002046873的设备检定任务，到货批次号07201608240016，数量2160，所属局澄迈局并将该任务下发给检定线 2.将任务单号为07000010000002038327的检定任务结果通知营销系统
仓储：1.将检定任务单号为2016082610008861的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.将检定任务单号为2016082910008913的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：1.接收计量平台下发的任务单号为2016082910008913的设备检定任务，数量:2160 所属单位：澄迈局 2.已完成任务单号为2016082610008861的检定任务，数量2160，到货批次号为07201608240016，所属单位：澄迈局。
营销：接收计量平台发送的任务单号为07000010000002038327的检定任务结果
| 30 | 平台：1.接收营销系统下发的任务号为07000010000002059247的设备检定任务，到货批次号07201608240016，数量2160，所属局澄迈局并将该任务下发给检定线 2.接收营销系统下发的任务号为07000010000002054384的设备检定任务，到货批次号07201608240016，数量2160，所属局澄迈局
仓储：1.将检定任务单号为2016082910008913的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.将检定任务单号为2016083010008954的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：1.已完成任务单号为2016082910008913的设备检定任务，数量:2160 所属单位：澄迈局 2..接收计量平台下发的任务单号为2016083010008954的设备检定任务，数量:2160 所属单位：澄迈局
营销：
| 31 | 平台：1.接收检定线上传的检定任务单号为2016082910008913的设备检定结论。 2.接收检定线上传的检定任务单号为2016083010008954的设备检定结论。
仓储：1.将检定任务单号为2016082910008913的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.将检定任务单号为2016083010008954的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：1.已完成任务单号为2016082910008913的设备检定任务，数量:2160，到货批次号：07201608240016 所属单位：澄迈局 2.进行任务单号为2016083110009012的设备检定任务，数量:2160 ，到货批次号：07201608240016 所属单位：澄迈局
营销：
9 | 1 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为0700001000000205 6143的检定任务，到货批次号：07201608240016，数量：972，并将任务单号为07000010000002056143的检定任务下发给检定系统。 2.分别将任务单号为07000010000002059247和任务单号为07000010000002046873的检定任务结果通知营销系统。
仓储：1.将检定任务单号为2016083110009012的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.将检定任务单号为201609011000 9063的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：1.已完成任务单号为2016083110009012的设备检定任务，数量:2160，到货批次号：07201608240016 所属单位：澄迈局 2.进行任务单号为2016090110009063的设备检定任务，数量:972 ，到货批次号：07201608240016 所属单位：澄迈局
营销：分别接收计量平台上传的任务单号为0700001000000 2059247和任务单号为07000010000002046873的检定结论
| 2 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002071464的检定任务，到货批次号：07201609020019，数量：200，并将任务单下发给检定系统。
仓储：1.将检定任务单号为201609011000 9063的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：1.已完成任务单号为2016090110009063的设备检定任务，数量:2160，到货批次号：07201608240016 所属单位：澄迈局 2.接收计量平台下发的任务单号为2016090210009084的首检任务，数量200，到货批次号：07201609020019
营销：下发任务单号为：07000010000002071464的首检任务到计量平台，到货批次号：07201609020019，数量：200。
| 3 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 4 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 5 | 平台：1.根据甲方要求，删除任务单号为2016090210009084的首检任务，数量200，到货批次号：07201609020019
仓储：
检定：
营销：
| 6 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002086 823的抽检任务，并下发给检定线，数量240，到货批次号07201609020019，所属局澄迈局。
仓储：将检定任务单号为2016090610009000的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
|  | 检定：1.开始并完成任务单号为2016090610009000的检定任务，数量240，到货批次号：07201609020019，所属单位：澄迈局 | 检定完成后的设备无法入库 | 检定线内部程序报错 | 更新程序包后解决 | 是
营销：下发任务单号为：07000010000002086823的抽检任务到计量平台，到货批次号：07201609020019，数量：240。
| 7 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为0700001000000210 300的检定任务并下发给检定线，数量2160，到货批次号07201609020019，所属局澄迈局 2.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002103004的检定任务，数量2160，到货批次号07201609020019，所属局澄迈局 3.将任务单号为07000010000002099376（201609081000 9152）的检定任务下发给检定线，数量2160，到货批次号07201609020019，所属局澄迈局
|  | 仓储：1.将检定任务单号为2016090710009002的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 | 平台将任务单号为07000010 000002099376（201609081 0009152）的检定任务下发给检定线时下发失败，提示已存在任务或请先完成解锁 | 检定线在进行设备检定时，是分批次向仓储系统要表的，因此仓储系统在检定线未将该任务内所有表要完的情况下会将此任务单进行锁定，以防止因为多个任务照成数据出错 | 检定线该任务所需检定的表出完后其他任务可正常下发 | 是
|  | 检定：1.接收计量平台下发的任务单号为2016090710009002的设备检定任务，数量:2160 所属单位：澄迈局 | 检定线从仓储系统获取设备失败，报错信息为“创建WMS任务失败,请检查设备状态” | 仓储系统设备没开启或没在线 | 具体咨询仓储系统 | 是
营销：1.下发任务单号为0700001000000210300的抽检任务到计量平台，到货批次号：07201609020019，数量：2160。 2.下发任务单号为07000010000002103004的抽检任务到计量平台，到货批次号：07201609020019，数量：2160。
| 8 | 平台：1.将任务单号为07000010000002099376（201609081000 9152）的检定任务下发给检定线，数量2160，到货批次号07201609020019，所属局澄迈局 2.制定一个任务单号为2016090810009136的配送出库任务，数量12，到货批次号为07201607200094，该任务用于仓储系统对之前澄迈局多拿的12块表进行数据处理
|  | 仓储：1.将检定任务单号为201609081000 9152的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.将检定任务单号为2016090710009002的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 |  |  |  | 是
检定：1.完成任务单号为2016090710009002的设备检定任务，数量:2160 所属单位：澄迈局 2.对任务单号为2016090810009152的设备进行检定，数量:2160 所属单位：澄迈局
营销：
| 9 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为0700001000000211 7627(2016090910009193)的检定任务，到货批次号：0720160 9020019，数量：5440，并将任务单号为2016090910009193的检定任务下发给检定系统。 2.将任务单号为2016090910009197的返厂出库任务下发给仓储系统，数量53，到货批次号07201607050093
仓储：1.将检定任务单号为201609081000 9152的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 2.接收平台下发的任务单号为2016090910009197的返厂出库任务下发给仓储系统，数量53，到货批次号07201607050093并出库
检定：1.接收计量平台下发的任务单号为2016090910009193的设备检定任务，数量:5440 所属单位：澄迈局 2.继续检定任务单号为2016090810009152的检定任务，数量2160，到货批次号为07201609020019，所属单位：澄迈局。
营销：下发任务单号为：07000010000002117627的检定任务到计量平台，到货批次号：07201609020019，数量：5440。
| 10 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 11 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 12 | 平台：接收检定线上传的检定任务单号为2016090910009193的设备检定结论
仓储：
检定：继续执行任务单号为2016090910009193的检定任务，数量5440，到货批次号07201609020019,所属局澄迈局
营销：
| 13 | 平台：接收检定线上传的检定任务单号为2016090910009193的设备检定结论
仓储：将任务单号为2016090910009193的抽检任务设备运输到检定台
检定：继续执行任务单号为2016090910009193的检定任务，数量5440，到货批次号07201609020019,所属局澄迈局
营销：
| 14 | 平台：1.将任务单号为2016091410009268的新购入库任务下发给仓储系统，数量3600，到货批次号07201609140004，所属单位：万宁局 2.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002143260的首检任务，数量:120，到获批次号07201609140004
仓储：1.接收任务单号为2016091410009268的新购暂管入库任务并进行入库，上传设备明细，数量3600，到货批次号：07201609140004，所属单位：万宁局 2.将任务单号为2016090910009193的抽检任务设备运输到检定台
|  | 检定：继续执行任务单号为2016090910009193的检定任务，数量5440，到货批次号07201609020019,所属局澄迈局 | 检定线向仓储系统申请要表操作，任务下发成功，但仓储系统未进行检定出库操作 | 平台系统进行空箱出库操作时空箱未及时搬下台体导致线体拥堵 |  | 是
营销：下发任务单号为：07000010000002143260的检定任务到计量平台，到货批次号：07201609140004，数量：120。
| 15 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 16 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 17 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 18 | 平台：1.接收检定线上传的检定任务单号为2016091410009270的设备检定结论 2.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002164435的检定任务，到货批次号：07201609140004，数量：3480 3.将任务单号为 201609 1810009340的检定任务下发给检定线系统，数量720， 到货批次号：07201609140004
|  | 仓储：1.将任务单号为2016091410009270的抽检任务设备运输到检定台 | 检定线检定完成的设备无法回库，卡在扫描处 | 有一跺回库的表有一垛表有两个任务 | 删除其中一个任务 | 是
|  | 检定：1.已完成任务单号为2016091410009270的抽检任务，数量120，到货批次号07201609140004，所属单位万宁局 2.接收检定线下发的务单号为 2016091810009340的检定任务，数量720， 到货批次号：07201609140004 | 设备无法进行检定回库，提示数据上传中间数据库失败，违反唯一性约束 | 上传了重复的分项数据(有一个项目有两组数据) | 将其中重复的一条分项数据删除 | 是
营销：下发任务单号为07000010000002164435的检定任务，到货批次号：07201609140004，数量：3480
| 19 | 平台：1.将任务单号为2016091910009271的检定任务结论通知营销系统，数量2760，到货批次号：07201609140004，所属单位：万宁局
仓储：1.将任务单号为2016091810009340的检定任务设备运输到检定台 2.将任务单号为2016091910009271的检定任务设备运输到检定台
检定：1.已完成任务单号为2016091810009340的设备检定任务，数量:720 所属单位：万宁局 2..继续任务单号为2016091910009271的检定任务，数量2760，到货批次号：07201609140004，所属单位：万宁局
营销：
| 20 | 平台：1.做了一个测试用的新购入库任务，到货批次号111，数量12 2.将测试用的12块表进行出库，任务单号2016092110009420 | 测试的设备出库无法报错，无法出库 | 整批退货功能存在BUG，无法正常使用 | 正在处理 | 否
仓储：2.将任务单号为2016091910009271的检定任务设备运输到检定台
检定：完成任务单号为2016091910009271的检定任务，数量2760，到货批次号：07201609140004，所属单位：万宁局
营销：
| 21 | 平台：无任务
仓储：无任务
检定：无任务
营销：
| 22 | 平台：进行空箱出入库测试
仓储：
检定：
营销：
| 23 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 24 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 25 | 平台：无任务
仓储：无任务
检定：无任务
营销：无任务
| 26 | 平台：无任务
仓储：无任务
检定：无任务
营销：无任务
| 27 | 平台：1.创建任务单号为2016092710009441的新购入库任务，数量10000，到货批次号07201609270033，所属单位：万宁局，并下发给仓储系统 2.下发任务单号为2016092710009438的配送出库任务，数量3540，到货批次号07201609140004，所属局万宁局 3.下发数量为10跺的空箱出库任务给仓储系统 | 1.配送出库任务无法下发 | 当前的系统版本存在部分缺陷 | 将平台系统版本回溯到上一个版本之后可正常下发任务 | 是
|  | 仓储：1.接收任务单号为2016092710009441的新购暂管入库任务并进行入库，上传设备明细，数量10000，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局 2..接收任务单号为2016092710009438的配送出库任务并进行出库，上传设备明细，数量3540，到货批次号：07201609140004，所属单位：万宁局 | 1.给仓储系统下发数量为3586的配送出库任务时，仓储系统报错，提示为库内合格数量为3577，但实际合格数量应为3586，导致配送出库任务无法正常下发 | 具体咨询仓储系统 | 具体咨询仓储系统 | 未知
检定：
营销：
| 28 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002230279（2016092810009484）的抽检任务，数量240，到货批次号07201609270033，并下发给检定线。
仓储：1.将检定任务单号为2016092810009484的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：1.接收计量平台下发的任务单号为2016092810009484的设备检定任务，数量:240 所属单位：万宁局
营销：1.下发任务单号为07000010000002230279的抽检任务到计量平台，到货批次号：07201609270033，数量：240。
| 29 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002236920（2016092910009509）的检定任务，数量1800，到货批次号07201609270033并下发给检定线 2.将任务单号为2016092910009507的配送出库任务下发给仓储系统，数量37，到货批次号07201609140004，所属单位万宁局 3.将任务单号为2016092910009503的配送出库任务下发给仓储系统，数量9，到货批次号07201609140004，所属单位万宁局
|  | 仓储：1.将检定任务单号为2016092910009509的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 | 仓储发现有一朵表的箱号实物与数据对不上 | 具体咨询仓储系统 | 具体咨询仓储系统 | 否
检定：1.完成任务单号为2016092810009484的设备检定任务，数量:240 所属单位：万宁局 2.接收计量平台下发的任务单号为2016092910009509的设备检定任务，数量:1800 所属单位：万宁局
营销：1.下发任务单号为07000010000002236920的抽检任务到计量平台，到货批次号：07201609270033，数量：1800。
| 30 | 平台：1.将任务单号为07000010000002056143的检定任务结论通知营销系统，数量972，到货批次号：07201608240016，所属单位：万宁局 | 整批退换无法正常使用 | 该功能开发过程中存在问题，目前正在修复中 | 开发人团正在修复 | 否
仓储：
检定：1.开始任务单号为2016092910009509的检定任务，数量1800，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局
营销：
| 1 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 2 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 3 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 4 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 5 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 6 | 平台：1.将任务单号为2016100610009548的新购暂管入库下发给仓储系统，数量18938，到货批次号07201605300162，所属局：琼海局
仓储：接收任务单号为2016100610009548的设备新购入库任务，并将已入库的设备明细发送到计量平台
检定：
营销：
| 7 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 8 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002269913的检定任务，数量7960，到货批次号07201609270033，所属局：万宁局。 2.将任务单号为2016092810009489的配送出库任务下发给仓储系统,数量10020，到货批次号07201607050093，所属单位乐东局
仓储：1.继续任务单号为2016100610009547的新购暂管入库，到货批次号07201605300162，数量18938，所属局乐东局 2.接收平台下发的任务单号为2016092810009489的配送出库任务并执行
检定：1.完成任务单号为2016092910009509的检定任务，数量1800，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局 2.开始任务单号为2016100810009566的检定任务，数量7200，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局
营销：
| 9 | 平台：1.将任务单号为2016100910009604的配送出库任务下发给仓储系统，数量9909，到货批次号07201607050093，所属单位：乐东局
仓储：1.接收平台下发的任务单号为2016100910009604的配送出库任务并执行，数量9909，到货批次号：07201607050093，所属单位：乐东局
检定：1.继续任务单号为2016100810009566的检定任务，数量7200，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局
营销：
| 10 | 平台：1.接收检定线上传的检定任务单号为2016100810009566的设备检定结论。
仓储：1.继续将检定任务单号为2016100810009566的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：1.继续任务单号为2016100810009566的检定任务，数量7200，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局
营销：
| 11 | 平台：1.继续接收检定线上传的检定任务单号为2016100810009566的设备检定结论。 2.将任务单号为2016101110009740的检定任务下发给检定线，数量720，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局
仓储：1.继续将检定任务单号为2016100810009566的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。
检定：1.继续任务单号为2016100810009566的检定任务，数量7200，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局 2.接收平台下发的任务单号为2016101110009740的检定任务，数量720，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局
营销：
| 12 | 平台：1.完成接收检定线上传的检定任务单号为2016100810009566的设备检定结论。
|  | 仓储：1.完成检定任务单号为2016100810009566的设备出库到检定台体上，并将已检测的完成的设备进行入库，上传储位信息到计量平台。 | 1.检定线向仓储系统申请要表操作失败，报检定出库任务下发失败： 剩余锁定垛数小于任务垛数 2.库中未检测数量应为744，但仓储系统那边提示未检测数量为732 | 1所下发的数量仓储系统那边没有可供组合的数量，导致检定线无法正常获表成功 2.仓储系统说有两厢表共用同一个箱条码号，导致在库数量少了12块 | 具体咨询仓储系统 | 是
检定：1.完成任务单号为2016100810009566的检定任务，数量7200，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局 2.开始任务单号为2016101110009740的检定任务，数量720，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局
营销：
| 13 | 平台：1.将任务单号为2016101110009741的新购暂管入库下发给仓储系统，数量20822，到货批次号07201605300162，所属局：万宁局 2.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002294887的抽检任务，数量360，到货批次号07201610130020，所属局：万宁局，并将该任务(2016101310009787)下发给检定线
|  | 仓储：1.接收任务单号为2016101110009742的新购暂管入库任务并进行入库，上传设备明细，数量20822，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局 | 新购入库任务无法正常进行，设备无法入库 | 网络中断导致 | 所有设备服务器重启 | 是
检定：1.继续任务单号为2016101210009765的检定任务，数量720，到货批次号：07201609270033，所属单位：万宁局 2.接收平台下发的任务单号为2016101310009787的抽检任务，数量360，到货批次号07201610130020，所属局：万宁局
营销：1.下发任务单号为07000010000002294887的抽检任务到计量平台，到货批次号：07201610130020，数量：360。
| 14 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002301469的检定任务，到货批次号：07201610130020，数量：8040，所属局万宁局 2.将任务单号为2016101410009816的检定任务下发给检定系统，到货批次号：07201610130020，数量：8040，所属局万宁局
仓储：
检定：1.完成任务单号为2016101210009765的设备检定任务，数量:744 ，到货批次号07201609270033 所属单位：万宁局 2.完成任务单号为2016101310009787的设备抽检任务，数量:360 ，到货批次号07201610130020 所属单位：万宁局
营销：1.下发任务单号为07000010000002301469的检定任务到计量平台，到货批次号：07201610130020，数量：8040，所属局万宁局。
| 15 | 平台：1.下发一个数量为60跺的空箱出库任务给仓储系统
仓储：1.继续任务单号为2016101110009742的新购暂管入库，到货批次号07201610130020，数量20822，所属局万宁局
检定：1.继续任务单号为2016101410009816的检定任务，数量8040，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 16 | 平台：1.将任务单号为2016101510009828的新购暂管入库下发给仓储系统，数量8401，到货批次号07201610150014，所属局：万宁局
仓储：1.继续任务单号为2016101110009742的新购暂管入库，到货批次号07201610130020，数量20822，所属局万宁局
检定：1.继续任务单号为2016101410009816的检定任务，数量8040，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 17 | 平台：
仓储：
检定：1.继续任务单号为2016101410009816的检定任务，数量8040，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 18 | 平台：刮台风
仓储：刮台风
检定：刮台风
营销：刮台风
| 19 | 平台：1.将任务单号为2016101910009958的部分退换任务下发给仓储系统，数量9996，到货批次号07201605300162，所属局：琼海局
仓储：接收任务单号为为2016101910009958的部分退换任务，数量9996，到货批次号07201605300162，所属局：琼海局
检定：1.继续任务单号为2016101410009816的检定任务，数量8040，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 20 | 平台：
仓储：继续任务单号为为2016101910009958的部分退换任务，数量9996，到货批次号07201605300162，所属局：琼海局
检定：1.继续任务单号为2016101410009816的检定任务，数量8040，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 21 | 平台：1.将任务单号为2016102110009914的新购暂管入库任务下发给仓储系统，数量12411，到货批次号：07201610210004，所属单位：万宁局 2.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002340007的检定任务单，数量:12422 到货批次号07201610130020 所属单位：万宁局
仓储：1.接收任务单号为2016102110009914的新购暂管入库任务并进行入库，上传设备明细，数量12411，到货批次号：07201610210004，所属单位：万宁局
检定：1.继续任务单号为2016101410009816的检定任务，数量8040，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：1.下发任务单号为07000010000002340007的检定任务到计量平台，到货批次号：07201610130020，数量：12422，所属局万宁局。
| 22 | 平台：非工作日
仓储：非工作日
检定：非工作日
营销：非工作日
| 23 | 平台：1.将任务单号为2016102310010018的检定任务下发给检定线，数量12422，到货批次号07201610130020，所属局万宁局
仓储：
检定：1.已完成任务单号为2016101410009816的检定任务，数量8040，到货批次号07201610130020，所属局万宁局 2.接收平台下发的任务单号为2016102310010018的检定任务，数量12422，到货批次号07201610130020，所属局万宁局
营销：
| 24 | 平台：1.将任务单号为2016102410010068的返厂返回入库任务下发给仓储系统，数量53，到货批次号07201607050093，所属局乐东局 | 下发返厂返回入库任务失败，提示“出入库分类代码有误“ | 目前该功能还处于测试阶段 | 尚在解决中。。。。 | 否
仓储：无任务
检定：1.开始任务单号为2016102310010018的检定任务，数量12422，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 25 | 平台：无任务
仓储：无任务
检定：1.继续任务单号为2016102310010018的检定任务，数量12422，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 26 | 平台：1.将任务单号为2016102610010181的返厂返回入库任务下发给仓储系统，数量53，到货批次号07201607050093，所属局乐东局 | 下发返厂返回入库任务失败，提示“出入库分类代码有误“ | 目前该功能还处于测试阶段 | 已经和仓储系统进行出入库分类代码确认 | 是
仓储：1.接收平台下发的任务单号为2016102610010181的返厂返回入库任务并执行，数量53，到货批次号：07201607050093，所属单位：乐东局
检定：1.继续任务单号为2016102310010018的检定任务，数量12422，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 27 | 平台：无任务
仓储：
检定：1.继续任务单号为2016102310010018的检定任务，数量12422，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 28 | 平台：1.将任务单号为2016102810010256的配送出库任务下发给仓储系统，数量200，到货批次号：07201607200094，所属单位：澄迈局 2.将任务单号为2016102810010264的配送出库任务下发给仓储系统，数量9825，到货批次号：07201608240016，所属单位：澄迈局 3.将任务单号为2016102810010312的配送出库任务下发给仓储系统，数量9908，到货批次号：07201609020019，所属单位：澄迈局 | 检定线进行检定入库时获取到货批次号07201607200094的中间库明细失败 | 中间库中到货批次号为07201607200094的设备明细不存在 | 将不存在的到货批次号明细进行补填 | 是
仓储：
检定：1.继续任务单号为2016102310010018的检定任务，数量12422，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局
营销：
| 29 | 平台：1.将任务单号为2016102810010322的抽检任务下发给检定线，数量180，到货批次号07201610150014，所属局万宁局 2.将任务单号为2016102810010323的抽检任务下发给检定线，数量12051，到货批次号07201610210004，所属局万宁局
仓储：
检定：1.完成任务单号为2016102310010018的检定任务，数量12422，到货批次号：07201610130020，所属单位：万宁局 2.完成任务单号为2016102810010322的检定任务，数量180，到货批次号：07201610150014，所属单位：万宁局
营销：
| 30 | 平台：
仓储：
检定：1.开始任务单号为2016102810010323的检定任务，数量12051，到货批次号：07201610210004，所属单位：万宁局
营销：
| 31 | 平台：1.将任务单号为2016103110010407的返厂更换入库任务下发给仓储系统，数量7，到货批次号07201607200094，所属局：澄迈局 2.将任务单号为2016103110010430的返厂更换入库任务下发给仓储系统，数量146，到货批次号07201607200094，所属局：澄迈局
仓储：1.将任务单号为2016103110010407的返厂更换入库任务进行入库，数量7，到货批次号07201607200094，所属局：澄迈局 2.将任务单号为2016103110010430的返厂更换入库任务进行入库，数量146，到货批次号07201607200094，所属局：澄迈局
检定：1.继续任务单号为2016102810010323的检定任务，数量12051，到货批次号：07201610210004，所属单位：万宁局
营销：
11 | 1 | 平台：1.将任务单号为2016110210010274的测试任务下发给仓储系统，数量60 2.将任务单号为2016110110010524的测试任务下发给仓储系统，数量60.
仓储：
检定：1.继续任务单号为2016102810010323的检定任务，数量12051，到货批次号：07201610210004，所属单位：万宁局
营销：
| 2 | 平台：1.接收营销系统下发的任务单号为07000010000002404352的检定任务，到货批次号：07201610150014，数量：1080 2.将任务单号为2016110210010277的检定任务下发给检定线，到货批次号：07201610150014，数量：1080，所属局万宁局。
仓储：
检定：1.完成任务单号为2016102810010323的检定任务，数量12051，到货批次号：07201610210004，所属单位：万宁局 2.开始任务单号为2016110210010277的检定任务，到货批次号：07201610150014，数量：1080，所属局万宁局。
营销：将任务单号为07000010000002404352的检定任务下发给平台，数量1080，到货批次号07201610150014，所属局万宁局
| 3 | 平台：1.与检定线配合进行单相费控表的封印测试
仓储：配合进行单相费控表的封印测试
检定：1.完成任务单号为2016110210010277的检定任务，到货批次号：07201610150014，数量：1080，所属局万宁局。 2.进行单相费控表的封印测试
营销：
| 4 | 平台：配合进行单相费控表的封印测试
仓储：配合进行单相费控表的封印测试
检定：配合进行单相费控表的封印测试
营销：
| 5 | 平台：1.将任务单号为2016110410010590的配送出库任务下发给仓储系统，数量20789，到货批次号07201610130020，所属局万宁局
仓储：接收并出库平台下发的任务单号为2016110410010590的配送出库任务，数量20789，到货批次号07201610130020，所属局万宁局
检定：
营销：
| 6 | 平台：1.将任务单号为2016110610010621的配送出库任务下发给仓储系统，数量3600，到货批次号07201609270033，所属局万宁局 2.将任务单号为2016110610010597的返厂出库任务下发给仓储系统，数量33，到货批次号07201610130020，所属局万宁局 3.将任务单号为2016110610010611的检定任务下发给检定线，数量7141，到货批次号07201610150014，所属局万宁局
仓储：1.接收并出库平台下发的任务单号为2016110610010621的配送出库任务，数量3600，到货批次号07201609270033，所属局万宁局 2.接收并出库任务单号为2016110610010597的返厂出库任务，数量33，到货批次号07201610130020，所属局万宁局
检定：
营销：1.下发任务单号为07000010000002412074的检定任务下发给平台系统，数量7141，到货批次号07201610150014，所属局万宁局
| 7 | 平台：1.将任务单号为2016110710010605的配送出库任务下发给仓储系统，数量6348，到货批次号07201609270033，所属局万宁局 2.将任务单号为2016110710010602的返厂出库任务下发给仓储系统，数量12，到货批次号07201610210004，所属局万宁局 3.将任务单号为2016110710010626的返厂出库任务下发给仓储系统，数量36，到货批次号07201609270033，所属局万宁局
仓储：1.接收并出库平台下发的任务单号为2016110710010605的配送出库任务，数量6348，到货批次号07201609270033，所属局万宁局 2.接收并出库任务单号为2016110710010602的返厂出库任务，数量12，到货批次号07201610210004，所属局万宁局 3.接收并出库任务单号为2016110710010626的返厂出库任务，数量36，到货批次号07201609270033，所属局万宁局
检定：1.接收并开始任务单号2016110610010611的检定任务，数量7141，到货批次号07201610150014，所属局万宁局
营销：
| 8 | 平台：1.配合进行单相费控表的封印测试 2.将任务单号为2016110810010637的配送出库任务下发给仓储系统，数量12399，到货批次号07201610210004 所属局万宁局
仓储：1.配合进行单相费控表的封印测试 2.接收平台下发的任务单号为2016110810010637的配送出库，数量12399，到货批次号07201610210004 所属局万宁局
检定：1.配合进行单相费控表的封印测试 2.继续任务单号2016110610010611的检定任务，数量7141，到货批次号07201610150014，所属局万宁局
营销：
| 9 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 10 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 11 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 12 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 13 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 14 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 15 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 16 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 17 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 18 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 19 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 20 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 21 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 22 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 23 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 24 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 25 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 26 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 27 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 28 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 29 | 平台：
仓储：
检定：
营销：
| 30 | 平台：
仓储：
检定：
营销：